## ANLİZ ÖLÇÜM PROTOKOLÜ
ÖRNEK: | pH Ölçümü
1 adım
Başlangıç Kalibrasyon
S1 | 4 | max. Sapma 0.05 pH
S2 | 7
S1 KONTROL | 4.01
S2 KONTROL | 7.01
N1 | 6.85
N2 | 7.23
N3 | 7.14
N4 | 6.85
N5
N6
N7
N8
N9
N10
S2 KONTROL | 7.03 | UYGUN
N11
N12
N13
N14
N15
N16 | 7.34
N17 | 7.45
N18 | 7.65
S2 KONTROL | 7.08 | UYGUN DEĞİL
KALİBRASYON
S1 | 4
S2 | 7
N18 | 7.34
N17 | 7.35
N16 | 7.22 | UYGUN | (FARK MAX. 0.05 pH)
ÖRNEK: | ICP Pb analizi
S1 | 10 |  |  | 30.5
S2 | 20 |  |  | 29.6
S3 | 30 |  |  | 30.2
S4 | 50 |  |  | 29.6
N1 | 32.4 |  |  | 29.3
N2 | 25.2
N3 | 34.6 |  | sd | 0.49295
N4 | 27.3 |  | 2SD | 0.9859
N5
N6
N7
N8
N9
N10
S3 KONTROL | 29.4 | sapma max 1 ppb
N11 | 25.2
N12 | 34.6
N13
N14
N15
N16
N17
N18
S3 KONTROL | 30.7
N18 | 32.4
N17 | 25.2
N16 | 34.6
27.3

## METOT_TÜR
Metot Türleri ( Metrolojik prensibi-Fiziksel-Kimyasal)
Kalibrasyon
Ölçüm Metodu
Analiz Metodu
Test Metodu
Validasyon Parametreleri | Kalibrasyon | Ölçüm Metodu | Analiz Metodu | Test Metodu
Spesifiklik/ Seçicilik | - | - | + | -
Doğruluk | + | + | + | -
Tekrarlanabilirlik | + | + | + | +
Tekrar Üretilebilirlik | - | + | + | +
LOD | - | - | + | -
LOQ | - | - | + | -
Lineer Aralık | - | - | + | -
Geri Kazanım | - | - | + | -
Metot Türü ( Metodun geçmişine-kaynağına göre)
Standart Metot
Tek laboratuvarda geliştirilmiş metot ( In-House Metot)
Değiştirilmiş Standart veya Valide edilmil Metot ( Add-Hoc metot)
Deneysel Metot ( Empirical Metot)
Validasyon Parametreleri | Standart Metot | Laboratuvarda geliştirilmiş metot ( In-House Metot) | Değiştirilmiş Standart veya Valide edilmiş Metot ( Add-Hoc metot) | Deneysel Metot ( Empirical Metot)
Spesifiklik/ Seçicilik | - | + | - | -
Doğruluk | + | + | + | -
Tekrarlanabilirlik | + | + | + | +
Tekrar Üretilebilirlik | + | + | + | +
LOD ( Eser analiz için) | + | + | - | -
LOQ ( Eser analiz için) | + | + | - | -
Lineer Aralık | - | + | - | -
Geri Kazanım | + | + | + | -
Analiz Metot Türü
Kalitatif
Kantitatif
Analiz Metot Türü ( Konsantrasyona göre)
Kalitatif Tanımlama (var-Yok)
Saflık-Limit
Saflık- Miktar
Assay
Validasyon Parametreleri | Kalitatif Tanımlama (var-Yok) | Saflık-Limit | Saflık- Miktar | Assay
Spesifiklik/ Seçicilik | + | + | + | +
Doğruluk | - | - | + | +
Tekrarlanabilirlik | - | - | + | +
Tekrar Üretilebilirlik | - | - | + | +
LOD | - | + | - | -
LOQ | - | - | + | -
Lineer Aralık | - | - | + | +
Geri Kazanım | - | - | + | +
Analiz Metot Türü ( Kullanım amacına göre)
Tarama ( Screening)
Doğrulama ( Cofirmation)
| KALİTATİF |  | KANTİTATİF
Validasyon Parametreleri | Tarama ( Screening) | Doğrulama ( Cofirmation) | Tarama ( Screening) | Doğrulama ( Cofirmation)
Spesifiklik/ Seçicilik | + | + | + | +
Doğruluk | - | - | - | +
Tekrarlanabilirlik | - | - | + | +
Tekrar Üretilebilirlik | - | - | + | +
LOD Detection limit CCß | + | + | + | +
LOQ Karar Limiti (desicion) CCa | - | + | - | +
Lineer Aralık | - | - | - | +
Geri Kazanım | - | - | - | +
Uygulanabilirlik -Stabilite | - | - | + | +

## VAL-O1
1-Tekrarlanabilirlik koşullarında analiz yapılarak sonuçlar hesaplanır.
2-Sonuçların dağılımının NORMAL dağılım olup olmadığı kontrol edilir. Sapan değerler varsa atılır. (OUTLIER TEST ASTM E-178)
3-Her iki kişinin sonuçlarının ortalaması standart sapması ve % RSD değerleri hesaplanır.
No | A | B
1 | 119.44 | 119.68
2 | 119.2 | 119.84
3 | 119.92 | 119.12
4 | 118.56 | 120
5 | 119.44 | 119.36
6 | 119.28 | 118.56
7 | 118.88 | 119.2
8 | 119.36 | 119.44
9 | 118.56 | 119.2
10 | 118 | 117.44
Ortalama | 119.064 | 119.184
SD | 0.56196 | 0.73592
%RSD | 0.47199 | 0.61747
4- F testi yapılarak tekrarlanabilirlikleri kontrol edilir.
F | 1.7149 | F<Fcrt
Fcrt. | 3.1789 | F
5- t Testi yapılarak ortalamalar arasında fark olup olmadığı kontrol eldir.
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
| Variable 1 | Variable 2
Mean | 119.064 | 119.184
Variance | 0.3158 | 0.54158
Observations | 10 | 10
Pooled Variance | 0.42869 | SD | 0.65475
Hypothesized Mean Difference | 0 | %RSD | 0.54936
df | 18
t Stat | -0.40982 | t<tcrtr
P(T<=t) one-tail | 0.34339
t Critical one-tail | 1.7341
P(T<=t) two-tail | 0.68677
t Critical two-tail | 2.1009
6- F ve t testi uygunsa ortak tekrarlanabilirlik ( POOLED % RSD , RSD ler yakınsa aritmetik ortalamada olabilir) % RSD olarak hesaplanır.
%RSD | 0.54936
7-Laboratuvar tekrarlanabilirliği değerlendirilir
7a- Standart metot varsa standart metottaki %RSD ile karşılaştırılır
Ortalama %RSD | 0.54473
Pooled %RSD | 0.54936
Standaet Met. %RSD | 1.2
KK. Hedef %RSD | 0.8
7b- Standart yoksa genel formül Horwitz formülüne göre değerlendirilir.
Sr= | 1.1636
%RSDr | 0.97732
HORRAT | 0.56211 | ( 0.5-2 ) | HORRAT(r) = RSDr / PRSD(R)
UYGUN
8- Validasyon spnuçlarının değerlendirilmesi ve kabulu ( ONAY-TEYİT)
Validasyon sonuçları amaca uygundur.

## VAL-OR-As
Validasyon Örnek-1
İçme Suyundqa As Analizi
Yasal Limit max 10 ppb |  |  |  |  | ±
Validasyon Parametreleri
Tekrarlanabilirlik
Doğruluk
LOQ
Tekrarlanabilirlik |  |  | Doğruluk |  |  | Validasyon
Validasyon |  |  | CRM | 14.6±1.2 |  | LOQ
No | A |  | No | A |  | No | PPB
1 | 14.93 |  | 1 | 14.93 |  | 1 | 0.80733
2 | 12.11 |  | 2 | 12.11 |  | 2 | 0.99933
3 | 14.99 |  | 3 | 14.99 |  | 3 | 0.988
4 | 14.82 |  | 4 | 13.4 |  | 4 | 1.0267
5 | 15.4 |  | 5 | 15.4 |  | 5 | 0.994
6 | 14.91 |  |  |  |  | 6 | 0.99067
7 | 14.86 |  | Ortalama | 14.166 |  | 7 | 1.0867
8 | 16.3 |  | SD | 1.3783 |  | 8 | 0.988
9 | 14.82 |  | %RSD | 9.7299 |  | 9 | 0.92
10 | 13.8 |  |  |  |  | 10 | 0.99067
Ortalama | 14.694 |  | Değerlendirme ( Verification) |  |  | SD | 0.072944
SD | 1.0956 |  | Dm | -0.434 |  | LOQ | 0.72944
%RSD | 7.4562 |  | Um | 0.61641
|  |  | UCRM | 0.6 |  | LOQ (ppb) | 0.72944
Değerlendirme ( Verification)
Val . Sonuç %RSD |  | 7.4562 | U (D) | 1.7204 |  | Hedef LOQ | min Limit//5
Standart Metot %RSD |  | 11 |  |  |  | Değerlendirme ( Verification)
Standart Metoda göre uygun | [5 empty] | Yasal Limit max. 10 ppb
[6 empty] | Lab. Sonuç | 1 ppb
Onay -Teyit ( Confirmation) |  |  |  | UYGUN |  | Onay -Teyit ( Confirmation)
[6 empty] | 1<10/5=2 | UYGUN
Validasyon sonuçları amaca uygundur.
Değerlendirme ( Verification)
Standart Metod değil
Val . Sonuç %RSD | 7.4562
Horwitz Eşitliği
%RSDr=C^-0.15 | 9.0738
Horrat r ( RSDr/RSDp) | 0.82173
Horrat 0.5-2 olmalı
Onay ( Confirmation) | UYGUN
HORRAT(r) = RSDr / PRSD(R)
Kömürde Kül Tayini
Aralık %5-%15
Validasyon Parametreleri
Tekrarlanabilirlik
Tekrar Ürertilebilirlik
No | % Kül | % Kül
1 | 5.93 | 5.96
2 | 5.944 | 5.92
3 | 5.95 | 6.11
4 | 6.06 | 5.964
5 | 5.96 | 5.944
6 | 5.964 | 6.02
7 | 5.944 | 5.928
8 | 6.02 | 5.944
9 | 5.928 | 5.95
10 | 5.92 | 6.06
Ortalama | 5.962 | 5.98
SD | 0.044362 | 0.062674
%RSD | 0.74408 | 1.0481
Değerlendirme ( Verification)
Val . Sonuç %RSD | 0.74408
Standart Metot %RSD
r % | 5.0319
%RSD | 1.778
Val . Sonuç %RSD | 074<1.78
Standart Metoda göre uygun
Onay ( Confirmation) | UYGUN
NOT: Deneysel metot olduğundan mutlak doğruluk belirlenemez.
Sabit tartıma kadar yakıldığında bulunan sonuç doğrudur.

## DOĞRULUK
Ölçüm metodunda doğruluk Kalibrasyonla sağlanır.
Örnek pH, iletkenlik, yoğunluk ölçümü
Gravimetrik Metotta doğruluk metodun uygulaması sırasında sağlanır.
Sabit tartıma ulaşıldığında bulunan sonuç doğru sonuçtur. ( Primer Metot)
Analiz Metodu için
Kalibrasyon için izlenebililr kalibrasyon standardı
Spesifiklik kontrolü
Örnek cihazda okunur
Örnek+ Standart okunur
Aradaki fark kontrol edilir.
Örnek (ppm) | 12
Standart (ppm) | 10
Örnek +Standart (ppm) | 22 | olmalı
22 ppm den düşük olması | Matriks baskısı | 18
22 ppm den yüksek | Girişim etkisi | 27

## KK
Günlük paralel analiz sonuçları kontrolü için hesaplama tablosu
%RSD | 0.8 |  | % r= 2.83*%RSD
%r = 2.83*%RSD | 2.264
Analiz No | A | B | ORT | % FARK | KARAR
1 | 1.59 | 1.65 | 1.62 | 3.7037 | Uyarı
2 | 2.45 | 2.56 | 2.505 | 4.3912 | Uyarı
3 | 3.74 | 3.45 | 3.595 | 8.0668 | Uyarı
4 | 3.42 | 3.48 | 3.45 | 1.7391 | Uygun
5 | 4.54 | 4.59 | 4.565 | 1.0953 | Uygun
6 | 119 | 122 | 120.5 |  | Uygun
7
8
9
10
TÜ kontrolü için hesaplama tablosu
%RSD | 1.5 |  | % r= 2.83*%RSD
%r = 2.83*%RSD | 4.245
Analiz No | ilk Analiz | 3. analiz | ORT | % FARK | KARAR
1 | 1.59 | 1.65 | 1.62 | 3.7037 | Uygun
2 | 2.45 | 2.56 | 2.505 | 4.3912 | Uyarı
3 | 3.74 | 3.45 | 3.595 | 8.0668 | Uyarı
4 | 3.42 | 3.48 | 3.45 | 1.7391 | Uygun
5 | 4.54 | 4.59 | 4.565 | 1.0953 | Uygun
6 | 119 | 122 | 120.5 |  | Uygun
7
8
9
10

## VAL-DEĞ_PROTOKOL
Tekrarlanabilirlik Sonuçlarını Değerlendirme Akış Planı
1-Tekrarlanabilirlik koşullarında analiz yapılarak sonuçlar hesaplanır.
2-Sonuçların dağılımının NORMAL dağılım olup olmadığı kontrol edilir. Sapan değerler varsa atılır. (OUTLIER TEST ASTM E-178)
3-Her iki kişinin sonuçlarının ortalaması standart sapması ve % RSD değerleri hesaplanır.
4- F testi yapılarak tekrarlanabilirlikleri kontrol edilir.
5- t Testi yapılarak ortalamalar arasında fark olup olmadığı kontrol eldir.
6- F ve t testi uygunsa ortak tekrarlanabilirlik ( POOLED % RSD , RSD ler yakınsa aritmetik ortalamada olabilir) % RSD olarak hesaplanır.
7-Laboratuvar tekrarlanabilirliği değerlendirilir
7a- Standart metot varsa standart metottaki %RSD ile karşılaştırılır
7b- Standart yoksa genel formül Horwitz formülüne göre değerlendirilir.
7c- Amaca uygunluk kriterine göre değerlendirilie.
8- Validasyon spnuçlarının değerlendirilmesi ve kabulu ( ONAY-TEYİT)
VALİDASYON SONRASI KALİTE KONTROL
1- Tekrarlanabilirlik kontrolü
2- Tekrar üretilebilirlik kontrolü
3- Doğruluk Kontrolu
4- Laboraruvarlar arası karşılaştırılabilirkik kontrolü ( Yeterlilik testleri)

## ANOVA
A
| Analiz | Ahmet | Mine
| 1 | 2.12 | 2.12 | F-Test Two-Sample for Variances
| 2 | 2.14 | 2.13
| 3 | 2.09 | 2.14 |  | Variable 1 | Variable 2
| 4 | 2.08 | 2.14 | Mean | 2.115 | 2.131
| 5 | 2.12 | 2.14 | Variance | 0.00060556 | 7.6667e-05
| 6 | 2.13 | 2.12 | Observations | 10 | 10
| 7 | 2.08 | 2.14 | df | 9 | 9
| 8 | 2.15 | 2.13 | F | 7.8986
| 9 | 2.11 | 2.12 | P(F<=f) one-tail | 0.0025302
| 10 | 2.13 | 2.13 | F Critical one-tail | 3.1789
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
[5 empty] | Variable 1 | Variable 2
|  |  |  | Mean | 2.115 | 2.131
|  |  |  | Variance | 0.00060556 | 7.6667e-05
|  |  |  | Observations | 10 | 10
|  |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
|  |  |  | df | 11
|  |  |  | t Stat | -1.9371
|  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.039413
|  |  |  | t Critical one-tail | 1.7959
|  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.078826
|  |  |  | t Critical two-tail | 2.201
Anova: Single Factor
SUMMARY
|  |  |  | Groups | Count | Sum | Average | Variance
|  |  |  | Column 1 | 10 | 21.15 | 2.115 | 0.00060556
|  |  |  | Column 2 | 10 | 21.31 | 2.131 | 7.6667e-05
ANOVA
|  |  |  | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
|  |  |  | Between Groups | 0.00128 | 1 | 0.00128 | 3.7524 | 0.068586 | 4.4139
|  |  |  | Within Groups | 0.00614 | 18 | 0.00034111
|  |  |  | Total | 0.00742 | 19
| Analiz | Ahmet | Mine | F-Test Two-Sample for Variances
| 1 | 2.11 | 2.16
| 2 | 2.14 | 2.15 |  | Variable 1 | Variable 2
| 3 | 2.09 | 2.14 | Mean | 2.12 | 2.141
| 4 | 2.13 | 2.11 | Variance | 0.0004 | 0.00034333
| 5 | 2.12 | 2.12 | Observations | 10 | 10
| 6 | 2.13 | 2.16 | df | 9 | 9
| 7 | 2.09 | 2.14 | F | 1.165
| 8 | 2.15 | 2.15 | P(F<=f) one-tail | 0.41186
| 9 | 2.11 | 2.12 | F Critical one-tail | 3.1789
| 10 | 2.13 | 2.16
| ORT | 2.12 | 2.141 | t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
| SD | 0.02 | 0.018529
| %RSD | 0.9434 | 0.86545 |  | Variable 1 | Variable 2
|  |  |  | Mean | 2.12 | 2.141
|  |  |  | Variance | 0.0004 | 0.00034333
|  |  |  | Observations | 10 | 10
|  |  |  | Pooled Variance | 0.00037167
|  |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
|  |  |  | df | 18
|  |  |  | t Stat | -2.4357
|  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.012742
|  |  |  | t Critical one-tail | 1.7341
|  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.025484
|  |  |  | t Critical two-tail | 2.1009
Anova: Single Factor
SUMMARY
|  |  |  | Groups | Count | Sum | Average | Variance
|  |  |  | Column 1 | 10 | 21.2 | 2.12 | 0.0004
|  |  |  | Column 2 | 10 | 21.41 | 2.141 | 0.00034333
ANOVA
|  |  |  | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
|  |  |  | Between Groups | 0.002205 | 1 | 0.002205 | 5.9327 | 0.025484 | 4.4139
|  |  |  | Within Groups | 0.00669 | 18 | 0.00037167
|  |  |  | Total | 0.008895 | 19
| No | AA | BB | F-Test Two-Sample for Variances
| 1 | 14.93 | 14.96
| 2 | 14.9 | 14.98 |  | Variable 1 | Variable 2
| 3 | 14.99 | 14.89 | Mean | 14.898 | 14.883
| 4 | 14.82 | 15 | Variance | 0.0084622 | 0.0049344
| 5 | 14.93 | 14.92 | Observations | 10 | 10
| 6 | 14.91 | 14.82 | df | 9 | 9
| 7 | 14.86 | 14.9 | F | 1.7149
| 8 | 14.92 | 14.93 | P(F<=f) one-tail | 0.217
| 9 | 14.82 | 14.9 | F Critical one-tail | 3.1789
| 10 | 14.75 | 14.68
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
| Ortalama | 14.883 | 14.898
| SD | 0.070246 | 0.09199 |  | Variable 1 | Variable 2
| %RSD | 0.47199 | 0.61747 | Mean | 14.883 | 14.898
|  |  |  | Variance | 0.0049344 | 0.0084622
|  |  |  | Observations | 10 | 10
|  |  |  | Pooled Variance | 0.0066983
|  |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
|  |  |  | df | 18
|  |  |  | t Stat | -0.40982
|  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.34339
|  |  |  | t Critical one-tail | 1.7341
|  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.68677
|  |  |  | t Critical two-tail | 2.1009
Anova: Single Factor
SUMMARY
|  |  |  | Groups | Count | Sum | Average | Variance
|  |  |  | Column 1 | 10 | 148.83 | 14.883 | 0.0049344
|  |  |  | Column 2 | 10 | 148.98 | 14.898 | 0.0084622
ANOVA
|  |  |  | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
|  |  |  | Between Groups | 0.001125 | 1 | 0.001125 | 0.16795 | 0.68677 | 4.4139
|  |  |  | Within Groups | 0.12057 | 18 | 0.0066983
|  |  |  | Total | 0.1217 | 19

## Formüller
Concentration, | C | Mass | fraction, | PRSD(R) % | % RSDr | PRSD(R) = 2 * C ^(-0.15). | 0.02
| 100 | % | 1 | 2 | 1 | 2
| 1 | % | 0.01 | 4 | 1.9953 | 3.9905
| 0.01 | % | 0.0001 | 8 | 3.9811 | 7.9621
| 1 ppm |  | 1e-06 | 16 | 7.9433 | 15.8866
| 10 ppb |  | 1e-08 | 32 | 15.8489 | 31.6979
| 1 ppb |  | 1e-09 | 45 | 22.3872 | 44.7744
HORRAT(R) = RSDR / PRSD(R)
HORRAT(r) = RSDr / PRSD(R)
|  | % | Oran | Sr | %RSDr
|  | 2.3 | 0.023 | 0.040597 | 1.7609
1.7651

## Sheet1
Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler4 | Deney Adı /Name of Test | Deney Metodu
Testing Field -Tested Materials/Products4 |  | (Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)
Testing Method (national, international standards, in-house methods)
İçme Suyu | pH Ölçümü | Spesifiklik(Specifity) Seçicilik (Selectivity) Tekrarlanabilirlik(Repeatability) Tekrar Üretilebilirlik (Reproducibility) Doğruluk (Accuracy) Geri Kazanım ( Recovery) Lineerlik (Linearity) Ölçüm Aralığı (Range) Tayin Limiti( Limit of detection, LOD) Ölçüm Limiti( Limit of quantitation, LOQ)
İçme Suyu | Kurşun Analizi
Kömür | Nem Tayini
Kömür | Kükürt Analizi-Tyaini
Meyve Ve Sebze | Pestisit Kalıntı Analizi
Fındık Ezmesi | Aflatoksin Analizi
Tüm Gıdalarda | Nem Tayini
ISG Çalışama Ortamı | Termal Konfor Ölçümü
ISG Çalışama Ortamı | Gürültü Ölçümü
Çelik İnşaat Malzemelri | Çekme Testi

## CRM_test
Tablo:3 SRM 2710 için tekrarlanabilirlik sonuçları (Gerçek Değer:29.5±1.30)
Sertifika Değeri | 29.5
Gün | Konsantrasyon (mg/L)
SRM 2710
1 | 29.48
2 | 29.66
3 | 29.9
4 | 30.32
5 | 30.12
6 | 30.54
7 | 30.76
8 | 30.96
9 | 30.66
10 | 29.98
Ortalama | 30.238
SD | 0.49139
%RSD | 1.6251
%R | 102.5017
U CRM k=2 | 1.3
u(CRM) | 0.65
u(X) | 0.15539
u(T) | 0.66832
U(T) k=2 | 1.3366
fark | 0.738
fark <U(T) | UYGUN
Gerçek Değer:29.5±1.30) | 29.5
Ortalama değer | 30.238
Fark | 0.738
u(CRM) | 0.65
u(T) | 0.15539
U(T) k=2 | 1.3366
fark <U(T) | 0.74<1.34